## Slide 1
对比试验
设备差距说明
100 Hz 低音量音乐响应分析
技术评审版
现场布置
相位谱热力图
核心结论
两设备100 Hz响应均为20-30 dB，无明显差距。AOM载波不同导致脉宽、标距条件不同：自研80 MHz、100 ns、10 m；光谷互联200 MHz、设置10 ns但弱反射光栅反馈表明真实脉宽约25 ns，对应空间分辨率约2.5 m。光谷互联参数解耦更灵活，自研需优化高频噪声与参数配置。
100 Hz 低音量音乐响应分析
01

## Slide 2
TDAS 对比试验
关键前提：两设备 AOM 载波频率不同，导致试验脉宽设置不同
来源：对比试验.docx
自研设备
80 MHz
AOM 载波频率
脉宽：100 ns
标距：10 m
光谷互联设备
200 MHz
AOM 载波频率
设置脉宽：10 ns（实际 25 ns）
标距：0.5 m
载波不同
试验条件解读
本次对比中，两设备 AOM 载波频率不一致，因此脉宽条件不完全相同：自研设备为 100 ns，光谷互联设置 10 ns、实际约 25 ns；同时标距分别为 10 m 与 0.5 m。后续信噪比、分辨率和频谱底噪差异需结合该参数前提理解。
100 Hz 低音量音乐响应分析
02

## Slide 3
TDAS 对比试验
量化响应：100 Hz 响应均在 20-30 dB，两设备无明显差距
来源：对比试验.docx
测试现场
100 Hz 截图
量化指标
自研设备
20-30 dB
光谷互联
20-30 dB
结论：该 100 Hz 激励下，两设备响应幅度无明显差距。
激励方式：将音响置于光纤之上，播放 100 Hz、低音量音乐。
分析对象：对两套设备的响应、热力图、频谱表现进行对比。
证据来源：本 PPT 所有图片均来自对比试验.docx 原始插图。
读取口径
响应指标用于说明 100 Hz 响应幅度层面的对比结论。
100 Hz 低音量音乐响应分析
03

## Slide 4
TDAS 对比试验
响应一致，但显示策略不同：全点位 vs 抽样
来源：对比试验.docx
自研设备：相位谱热力图
光谷互联：热力图
共同点
对 100 Hz 信号响应两设备一致，说明在该激励条件下两套设备均能捕捉到目标响应。
自研设备
采用全部点位显示，空间点位信息保留更完整；噪声和非目标点位也会直接呈现
光谷互联设备
采用抽样显示，界面呈现更轻量，适合快速查看趋势，但完整点位细节不如全量显示直观。
100 Hz 低音量音乐响应分析
04

## Slide 5
TDAS 对比试验
低频处理差异：光谷互联加入低频滤波以抑制相位噪声
来源：对比试验.docx
自研设备频谱/响应图
光谷互联频谱/响应图
100 Hz
(0.1 kHz, 约 -42 dB)
1 kHz 底噪
约 -70 dB
100 Hz
(0.1 kHz, 约 -50 dB)
1 kHz 底噪
约 -65 dB
说明：100 Hz 信号峰值可在 FFT 频谱中定位；1 kHz 处底噪显示，自研设备底噪近水平线，光谷互联底噪呈抛物线趋势。
100 Hz 低音量音乐响应分析
05

## Slide 6
TDAS 对比试验
高频噪声差异：光谷互联没有高频特征噪声
来源：对比试验.docx
自研设备频谱图
光谷互联频谱图
颜色条区间：-46 ~ -69
颜色条区间：-46 ~ -69
观察结论
颜色条位于 -46 ~ -69 区间。文档结论明确指出：光谷互联设备没有高频特征噪声；自研设备需进一步定位高频特征噪声来源，并区分硬件、解调算法、滤波链路与显示阈值带来的影响。
100 Hz 低音量音乐响应分析
06
自研设备频谱图

## Slide 7
TDAS 对比试验
权衡关系：空间分辨率提升会牺牲高频信噪比
来源：对比试验.docx
自研设备：抬高阈值后
光谷互联：抬高阈值后
颜色条区间：-42 ~ 57
颜色条区间：-42 ~ 57
颜色条位于 -42 ~ 57 区间。文档判断：自研设备在 100 Hz 以上的高频信噪比优于光谷互联设备；光谷互联设置用于增加空间分辨率，因此降低了信噪比。
100 Hz 低音量音乐响应分析
08
自研设备在空间上存在高频的噪声响应信号

## Slide 8
TDAS 对比试验
工程适应性差异：光谷互联三参数解耦，自研设备需改进
来源：对比试验.docx
标距
光谷互联可独立调节；自研设备与其他参数自动绑定。
脉宽
光谷互联可按分辨率与信噪比目标单独配置。
点位间隔
光谷互联与标距、脉宽解绑，工程适配性更强。
关键差距
光谷互联设备将标距、脉宽、点位间隔设计为解绑的三个参数，使工程上可按场景调节；自研设备目前三个参数自动为一个值，需要改进。
100 Hz 低音量音乐响应分析
09
高频的噪声响应信号、需要改进。

## Slide 9
TDAS 对比试验
空间分辨率关系
来源：对比试验.docx
100 Hz 低音量音乐响应分析
09
光谷互联自称空间分辨率，0.5m，实际0.5m为标距的最小值
大多数的论文将该架构的设备，空间分辨率等同重频脉宽的长度，该设备最小设置为10ns，然而在200MHZ的载波，叠加到10ns的脉宽是不现实的
示波器的计算方式有关，示波器显示脉宽为40ns，
然而根据弱反射光栅的反馈结果其
真实脉宽应该25ns，也就是空间分辨率从2.5m

## Slide 10
TDAS 对比试验
空间分辨率关系
来源：对比试验.docx
100 Hz 低音量音乐响应分析
09
然而根据弱反射光栅的反馈结果其真实脉宽应该25ns，也就是空间分辨率从2.5m
10m间距弱光栅
根据峰值可以看585到685
1个点表示0.1m
而一个脉宽在25个点左右
其真实脉宽为2.5m
10m
2.5m
该方法可能使得弱反光栅比普通光纤有更好的信噪比，需要进一步研究

## Slide 11
用该设备解调2m间距光栅
对于2m间距该算法几乎依然能准确计算其位置
但是其不同光栅的反射光发生了混叠
导致其信噪比下降